附表一

| 医疗设备参询品种报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 江西省限价（万元） | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |  |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参询单位：（盖章） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |

| 附表三： 医疗设备询价产品参数响应表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价序号： 设备名称： |  |  |  |  |
| 序号 | 询价参数 | 参询参数 | 响应情况（响应/偏离） | 说明 |
| 注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。 |  |  |  |  |

附件一：

高清治疗型电子支气管镜技术要求

一、配置要求：

治疗型高清电子支气管镜                1条

二、 治疗型高清电子支气管镜镜技术参数

1 、CCD为彩色CCD

2、观察方向：直视

3、视野角度≥120°

4、观察距离3～100mm

5、先端部外径≤5.8mm

6、弯曲部直径≤5.9mm

7、弯曲角度上≥180°下≥130°

8、钳道内径≥2.8 mm

9、有效长≥600mm

10、全长≥865mm

11、可以连接医院支气管镜室主机正常使用

附件二：

电子胃肠镜及清洗相关设备技术参数

一、主要配置

图像处理装置（主机）    1台

内窥镜冷光源（光源）    1台

电子胃镜                1根

电子肠镜                1根

清洗槽及相关设备        1套

二、周边配套设施

高清工作站              1套

测漏器                  1套

显示器                  1台

医用仪器台车            1部

三、技术参数

1、图像处理装置(主机）

1.1 HDTV高清信号输出：同时具备DVI数字1080P和模拟1080i输出

1.2具有染色放大功能

1.3具有荧光成像，可以对早期微小早癌病变进行有效诊断

1.4在图像处理过程中可以校正噪点

1.5适应型IHB色彩强调3档和IHB色图显示功能

1.6兼容高清和常规胃肠镜、电子小肠镜、经鼻胃镜、超声内镜等所有高端镜

1.7具有USB接口，可直接存储高清图像

1.8三种对比度模式可调节

1.9平均测光、峰值测光、全自动测光模式可选择

1.10构造强调：强调图像中的细微形态的对比度

1.11轮廓强调：强调内镜图像的轮廓

1.12色调调节：红色±8档，蓝色±8档，色度±8档

1.13预冻结功能：可以快速冻结色差最小的实时图像功能

1.14图像显示：HDTV 16:9和HDTV16:10

1.15具有文件处理、远程遥控、内镜远程切换、记忆存储功能等

2、内窥镜冷光源

2.1氙气灯功率≥300Ｗ， 并具有应急备用灯

2.2具有染色放大功能

2.3自动暴光≥17级

2.4四级送气压力调节

2.5可指示氙气灯和应急灯寿命及缺失等，使用寿命500小时左右

2.6电子镜与图像处理主机连接无需复杂的外部电缆，插进光源即用

3、电子胃镜

3.1视野角≥140°，视野方向0°直视，景深：3-100mm；

3.2弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°右≥100°；

3.3内镜具有4个遥控按钮，可设置所有遥控菜单功能；

3.4采用高清画质CCD，具有染色放大功能；

3.5先端部外径≤8.9mm 插入部外径≤8.9mm，管道内径≥2.8mm；

3.6具有缩短弯曲部设计，插入部弯曲半径更小，更便于接近并观察食道及胃角；

3.7防水一触式接头，无需防水帽。

4、电子结肠镜

4.1视野角≥170°，视野方向0°直视，景深5-100mm；

4.2弯曲角度：上下≥180°，左右各≥160°；

4.3钳子管道内径≥3.2mm，镜身有效长度：1330mm；

4.4内镜具有遥控按钮，可设置所有菜单功能；

4.5具有染色放大功能；

4.6先端部外径≤12.2mm 插入部外径≤12mm；

- 清洗槽及相关设备

清洗槽根据医院场所实地测量，配置相关消洗、储存设备。